角膜内皮细胞显微镜-公共技术参数

一、项目用途：用于非接触测量角膜内皮细胞，满足各种角膜内皮层分析和角膜厚度测量的需求

二、主要技术参数与性能指标：

1.拍摄方式：非接触式

2.照相范围：≥0.24 x 0.4 mm

3.拍摄方法：自动/手动

4.测量方式：一次测量，连续自动拍摄≥16照片，机器自动选取最佳照片，主机储存≥10幅标准图像；

5.角膜厚度测量精度：±10um。

6.拍摄测量区域：角膜中心中心≥1点，周边≥4点，≥5点。

7.光源：采用高亮度LED，红外光照明；

8.对焦方式：全自动3D对焦，轻触式对焦照相功能，左右眼一键切换；

9.显示分析参数：内皮细胞参数（CD），平均细胞面积（AVG），标准偏离细胞面积（SD），变化系数细胞面积（CV），最大细胞面积（Max），最小细胞面积（Min），内皮细胞厚度（T），分析细胞数（N）

10. 暗区分析功能：能对内皮细胞的暗区（Dark area）进行全自动分析，并给出暗区个数，暗区平均面积，暗区密度等评估参数。

11.相同眼前后对比图：可在同一界面显示相同眼前后检查数据的对比图。并生成对比报告。

12.设备主机显示屏：≥10.4"彩色液晶触摸屏

13.电动助力手柄操作

14.报告数据库软件：提供中文报告数据库软件