AB超-公共技术参数

B超

1探头频率：≥10MHz

▲2扫描方式：闭环磁力驱动扇形扫描

3灰度等级：灰度等级

4增益范围：0-105db

▲5后增益调节：0-105db

6测量深度：≥60mm

7扫描范围：≥53︒

8冻结方式：双脚踏冻结

9图像冻结：≥20张

10分辨率：轴向分辨力：≤ 0.2 mm，侧向分辨力：≤ 0.4 mm

11显示模式：≥B，B＋A 2种显示模式

12报告打印：视频打印

13回放：≥150帧及回放截图

A超

1探头频率：≥10MHz

2测量范围：0-40mm

3测量精度：≤0.05mm

4眼睛模式：内置≥七种不同测量模式，自定义≥两种测量模式。

5测量方式：≥浸润式、接触式两种测量方式

▲6 IOL公式：≥八种计算公式，同屏显示≥四组不同A常数计算公式，内置不同厂家晶体参数供选择。

7统计计算：≥2种计算方式，标准差，平均值

▲8计算机参数：专用嵌入式系统，≥12.1英寸大屏显示，触摸式操作

9图像处理：至少包含对比度、图像回放、伪彩显示、图像测试、图像标记等功能

▲10软件：须获得国家版权软件

11：设备可单机使用，无需搭配电脑工作台