多导睡眠监测仪招标参数

▲1、通道数≥50导，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（2导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、体动（胸部主机内置9轴加速度传感器）、CPAP压力、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、对讲系统、无线外接扩展通道参数。

▲2、EEG\EOG\EMG\ECG共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p，信号精度误差≤2%，采样精度≥24bit。

3、软件分析参数定义符合AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册2.6版。

4、设备小巧轻便，监测过程中患者可在睡眠监测室活动。

5、设备具备液晶屏，可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息。

6、采用内置充电锂电池供电，容量≥1600mAh，续航时间≥24h。

7、主机设备具备Type-C四合一接口，可以同时进行数据通讯传输与充电功能。

8、具有无线遥测功能，可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。

9、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

10、设备内存≥32Gb，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。

11、具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。

12、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。

13、具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

14、具有实时阻抗检测功能，针对电生理信号（EXG信号）进行阻抗测试，避免因穿戴或其它不当问题影响信号采集质量。

▲15、软件具有设备管理功能，支持多套管理、类别分明、信息直观、简约高效；可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

16、软件具备心电干扰滤除，眼电干扰滤除，特征波标注开关，优化判读体验。

▲17、AI精准自动分析，睡眠分期、呼吸事件自动化判别、氧减事件及伪迹自动识别、心脏异常事件分析、微觉醒、腿动、呼吸事件自动关联、快速识别标记睡眠特征波形，睡眠事件标注灵活手动修改。

18、数据采集格式采用国际通用EDF格式，患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板。

▲19、支持血氧探头触发监测，量身定制每个患者的监测开启时间。