中药熏蒸机-公共参数

技术参数：

1、通道数：不少于双通道(二个喷头),微电脑独立控制；

2、保温及治疗功率：不少于4档可调；

3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

4、治疗时间1-60分钟可调；

5、具有低液位报警及温度保护开关功能；

6、外置气路过滤器，方便清洁维护；

7、▲温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电 源；

8、▲机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全

隔 离 ；

9、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

10、智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时；

11、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

12、▲采用大直径排液管路，确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

13、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

14 、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

15、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。