## Sheet1
中央监护系统项目市场竞价需求响应表
货物名称 | 竞价需求明细 | 响应/偏离
中央监护系统 | 1.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。
2.中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。
3.支持通过有线、无线等方式连接科室现品牌病人监护仪。
4.支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。
5.多床观察时每床支持不低于5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示。
6.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。
7.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察。
8.重点观察床支持不低于11道波形显示。
9.重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯。
10.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。
11.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。
12.支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。
13.支持报警报告、波形报告、趋势报告等。
14.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。
13.配套电脑1套，支持Window 7及以上中文操作系统。内存：≥16GB，CPU：≥4核、3.00GHz。硬盘：≥500GB。液晶彩色显示屏≥19寸，分辨率≥1280×1024。
14.免费质保期≥1年。
供应商名称
联系方式
注：提交需求响应表必须真实可靠并每页加盖公章，如经核实为虚假材料的将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。