## Sheet1
医美项目市场竞价需求响应表
货物名称 | 竞价需求明细 | 响应/偏离
1.支架式手术灯（移动式手术无影灯） | 1、灯头采用圆盘式造型，灯罩采用航空铝合金，散热效果好，符合手术室层流要求标准。
2、采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。
3、具有两处把手，使用方便。
4、采用LED冷光源。使用寿命≥100000小时。
5、色温3000K-6700K 可调节。
6、单头无影灯，灯珠≥48颗。灯头直径≥50cm。
7、采用弹簧臂，关节臂配备触摸控制面板，具备亮度提示和调节功能
8、洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受≥130°高温高压蒸汽灭菌。
9、最大光照强度≥120000LUX 。
10、聚焦光柱≥110CM。
11、色彩还原指数（ra）≥90。
12、移动立式，设计新颖、造型美观、移动轻便、使用灵活，适应于耳鼻喉科、泌尿科，妇产科以及手术室作辅助照明等用。
13、免费质保期≥1年。
2.冰箱 | 1.总容积≥115L
2.综合耗电量≤0.6(kw*h/24h)
3.冷藏室容积≥85L
4.冷冻室容积≥30L
5.制冷方式：直冷
6.噪声≤dB(A)40
7.按键方式：旋钮
8、免费质保期≥1年。
3.冷藏药品储存柜 | 1、样式：立式、单门
2、容积：≥460L
3、温度控制：箱内温度保持在2℃~8℃范围内，显示精度0.1℃
4、制冷方式：风冷
5、用途：用于提供2℃～8℃储存环境，供医疗机构储存试剂等样本。
6、外部尺寸（宽×深×高）：≥680mm×740mm×1880mm
7、内部尺寸（宽×深×高）：≥580mm×610mm×1320mm
8、气候类型：N SN
9、净重：≤130kg
10、额定功率：≤300VA
11、噪音等级：≤55dB（A）
12、外部材料：喷涂钢板
13、内部材料：喷涂钢板
14、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡
15、外门：1扇；整体聚氨酯环戊烷发泡门
16、搁架：≥5个；钢丝浸塑材质，高度可调节。
17、脚轮：底部前后4个脚轮，前轮带刹车装置。
18、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器强制风冷散热；铜管铝翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定。
19、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；温湿度双屏双显，精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃，湿度显示精度0.1%RH。
20、测试孔：1个，方便用户监测和实验采集数据。
21、显示方式：数码管显示屏，可显示箱内温湿度及各种报警信息。
22、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥72小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
23、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月储存量不得少于8000条，超限后数据滚动覆盖，保存年限不得低于8年数据；
24、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
25、安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全；
26、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，并设有独立照明开关按键；
27、标配USB存储模块，可全程跟踪记录温度变化；
28、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据。
29、免费质保期≥1年。
4.恒温箱 | 1、外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理
2、工作室采用镜面不锈钢内胆。
3、智能数显PID控温仪表，具有定时、超温报温度偏差修整、控温自整定等功能。
4、控温范围:室温+5-60℃。
5、使用电源:220V 50HZ。
6、温度波动:±0.5℃。
7、恒温方式:自然对流。
8、功率(KW)：≤0.3。
9、内胆尺寸 深*宽*高(mm)：≥250x250x250
10、免费质保期≥1年。
供应商名称
联系方式
注：提交需求响应表必须真实可靠并每页加盖公章，如经核实为虚假材料的将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。