## Sheet1
雷达睡眠呼吸监测系统市场竞价需求响应表
货物名称 | 竞价需求明细 | 响应/偏离
雷达睡眠呼吸监测系统 | 1.用于采集、记录、储存、分析患者睡眠时的生理参数。管理软件可远程查看终端实时数据和结果报告。
▲2.监测终端采用雷达无线检测技术，≥50GHz，非接触监测。
▲3.监测终端无电极连接，无需鼻气流管、胸腹绑带、导电膏等各种耗材。
4.采用无线或有线检测技术，可对≥0.6m～1.1m范围内的患者进行非接触监测。
5.可无线同步腕式血氧仪，用于脉率、血氧多维度连续监测分析。
★6.血氧饱和度测量范围及精度70%～100%，精度±2%。
7.管理系统标配实时监测模式，可实时显示雷达谱图、脉率、血氧饱和度数值以及患者在床和离床状态等信息。
8.可通过分析引擎自动出具患者整晚睡眠分析报告。管理系统是中文操作界面，中文和英文报告自动生成。
9.报告包含睡眠总结：睡眠记录开始时间、总记录时间、睡眠效率。
10.管理系统可输入和查看患者信息；可显示床位连接状态，支持列表显示，支持多屏翻页；系统支持模糊搜索历史报告；支持电子签名；支持随访评估功能；系统包含设备管理、报告管理、患者管理等功能。
11.睡眠报告内容至少包括睡眠总结、睡眠结构分析、睡眠时相内、血氧、呼吸事件、心率和呼吸率、氧减事件、监测结果、治疗建议。
12.包含睡眠结构分析；输出呼吸暂停事件明细；输出整晚呼吸率及脉率趋势图；统计整晚平均、最高、最低血氧饱和度；输出氧减事件指数。
▲13.图表内容至少包含：睡眠分期，呼吸率，心率，氧减事件持续时长，血氧，阻塞、中枢和混合型呼吸暂停事件，以及呼吸能量图、体动能量图、呼吸时频图。
14.呼吸事件可自动分类分型，至少包含：呼吸暂停低通气AHI、阻塞型呼吸暂停低通气OAHI、阻塞型呼吸暂停OAI、中枢型呼吸暂停CAI、混合型呼吸暂停MAI、低通气HI等。
▲15.睡眠时相内容，至少包含： N1、N2、N3、REM、清醒期和离床期的持续时间，以及在TST和TRT的百占比。
8、免费质保期≥1年。
供应商名称
联系方式
注：提交需求响应表必须真实可靠并每页加盖公章，如经核实为虚假材料的将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。