## Sheet1
全自动生化分析仪市场竞价需求响应表
货物名称 | 竞价需求明细 | 响应/偏离
全自动生化分析仪 | 1.检测速度：生化比色分析恒速：≥420 测试/小时，可选配ISE模块。
2.分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法。
3.最大可同时分析项目：≥90个。
4.试剂位: ≥90个， 具备24小时2-8℃冷藏功能。
5.样本位：≥100个，圆盘式进样，智能灵活。
6.反应位：≥90个。
7.加样针：≥1支。
8.试剂针：≥1支。
9.样本针和试剂针具备液面检测、随量跟踪、立体防撞功能。
10.搅拌杆（针）：≥2支双独立搅拌杆（针）。
11.最小反应体积≤100ul。
12.光学系统：光栅后分光光学系统。
13.波长范围：340-800nm, 波长≥12个。
14.吸光度线性范围: 0-3.5Abs。
15.温控方式：采用非水浴恒温装置，控温精度要求达到37C0.1C，控温均匀,无需添加任何耗材，需真正免维护免保养。
16.比色杯：半永久重复使用，支持单个比色杯更换。
17.比色杯清洗系统：全自动8阶温水清洗反应杯。
18.运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间。
19.交叉污染率：≤0.05%。
20.支持定时休眠与唤醒功能。
21.售后服务：免费安装、调试、人员培训；厂家在海南省内有分公司或具有代理经销商组建的本地化售后服务机构（提供分公司相关营业执照或本地化售后服务承诺函）。
22.产品认证要求：具备并提供CE认证，同时须提供ISO9001认证和同系列产品通过FDA认证。
23.系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥60项，校准品≥32项,并提供项目注册证明。
供应商名称
联系方式
注：提交需求响应表必须真实可靠并每页加盖公章，如经核实为虚假材料的将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。